Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

СТ РК 2.21-2017

Государственная система обеспечения единства измерений
Республики Казахстан

Порядок проведения испытаний и
утверждения типа средств измерений

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Общие положения

5 Порядок проведения испытаний с целью утверждения типа средств измерений и утверждение типа средств измерений

6 Порядок проведения испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу и утверждения типа средств измерений

Приложение А (обязательное) Форма сертификата об утверждении типа средств измерений

Приложение Б (обязательное) Форма сертификата о признании утверждения типа средств измерений

Приложение В (обязательное) Форма и размеры Знака утверждения типа средств измерений

Приложение Г (информационное) Форма заявки на проведение испытаний средств измерений

для целей утверждения типа (на соответствие утвержденному типу)

Приложение Д (обязательное) Форма описания типа средств измерений

Приложение Е (обязательное) Форма акта отбора образцов средств измерений

Приложение Ж (обязательное) Форма акта испытаний средств измерений

Библиография

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и порядку проведения испытаний и утверждения типа средств измерений.

Настоящий стандарт распространяется на средства измерений, производимые на территории Республики Казахстан серийно или ввозимые на территорию Республики Казахстан партиями и предназначен для применения государственной метрологической службой, государственными органами управления, физическими и юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в области обеспечения единства измерений.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

СТ РК 2.1-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Термины и определения».

СТ РК 2.6-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Программы испытаний для целей утверждения типа средств измерений. Основные требования».

СТ РК 2.44-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Определение межповерочных интервалов рабочих средств измерений»

СТ РК 2.46-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Программное обеспечение средств измерений. Порядок аттестации. Общие положения».

СТ РК 2.63-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Методики поверки средств измерений. Порядок разработки, утверждения и применения».

СТ РК 2.81-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Системы информационно-измерительные. Порядок проведения испытаний для целей утверждения типа».

ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

РМГ 67-2004 «Описание типа средств измерений для национального реестра средств измерений. Построение, изложение, оформление и содержание».

РМГ 74-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методы определения межповерочных и межкалибровочных

интервалов средств измерений».

СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины и определения в соответствии с [1], СТ РК 2.1. В дополнении к ним, в настоящем стандарте, установлены следующие термины и их определения:

3.1 Модификация: Изменение, вносимое производителем в средства измерений, которое меняет (или может изменить) некоторые его метрологические или технические характеристики.

ПРИМЕЧАНИЕ При модификации могут вноситься изменения в пределах параметров типоразмерного ряда, не требующей утверждения нового типа и за пределами параметров типоразмерного ряда, требующей утверждения нового типа.

3.2 Тип средства измерений: Обобщающее определение, присваиваемое совокупности средств измерений при их разработке и закрепляемое при утверждении типа средств измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ Средства измерений в пределах одного типа характеризуются общностью следующих признаков:

- функциональное назначение;

- технические и метрологические характеристики;

- конструкция;

- материалы, используемые для изготовления;

- территориальное место расположения производства.

3.3 Типоразмерный ряд: Ряд средств измерений, находящихся в пределах одного типа, для которых установлены неповторяющиеся сочетания метрологических или технических характеристик (диапазон измерений, показатели точности, другие характеристики).

4 Общие положения

4.1 Средства измерений, производимые серийно в Республике Казахстан или ввезенные на территорию Республики Казахстан партиями и предназначенные для применения в сфере государственного метрологического контроля, перед вводом в эксплуатацию подлежат испытаниям с последующим утверждением типа этих средств измерений в соответствии с [1].

4.2 При утверждении типа для средств измерений, имеющих программное обеспечение, проводится аттестация программного обеспечения средств измерений в порядке, установленном в СТ РК 2.46. Аттестация программного обеспечения проводится одновременно с проведением испытаний с целью утверждения типа и на соответствие утвержденному типу средств измерений.

4.3 Решение об утверждении типа средств измерений принимается уполномоченным органом по техническому регулированию и метрологии (далее - уполномоченный орган) на основании положительных результатов испытаний средств измерений с целью утверждения типа и на соответствие утвержденному типу и удостоверяется сертификатом об утверждении типа средств измерений по форме в соответствии с приложением А (далее - сертификат об утверждении типа).

4.4 Утверждение одного типа СИ распространяется на средства измерений одного типа, изготовленные одним производителем на одном заводе-изготовители.

4.5 Испытания средств измерений и утверждение типа средств измерений, изготовленных в Республике Казахстан с признанием результатов в государствах-членах ЕАЭСв соответствии с [3] проводятся в соответствии с [2] и удостоверяются сертификатом об утверждении типа средств измерений по форме Приложения № 1 [2].

4.6 Испытания для целей утверждения типа средств измерений, производимых серийно, проводятся по заявке производителя или уполномоченного производителем юридического или физического лица, осуществляющих на основании договора с изготовителем от имени этого изготовителя действия при выпуске в обращение средств на территории Республики Казахстан, ответственных за соответствие производимых средств измерений метрологическим и техническим требованиям.

Если заявителем является юридическое или физическое лицо, не являющееся производителем средств измерений или его официальным представителем, проводятся испытания для целей утверждения типа партии средств измерений, и, в случае положительных результатов испытаний выдается сертификат об утверждении типа партии средств измерений с указанием заводских номеров либо диапазонов заводских номеров.

Срок действия сертификата об утверждении типа средств измерений, производимых серийно, определяется решением уполномоченного органа, но не более 5 лет.

Срок действия сертификата об утверждении типа партии средств измерений - бессрочно.

4.7 По заявке, испытания средств измерений на соответствие утвержденному типу проводятся до истечения срока действия сертификата об утверждении типа в случае:

- отрицательных результатов проверок, осуществленных при государственном метрологическом контроле;

- модификации средств измерений утвержденного типа;

- по требованию правоохранительных органов.

4.8 Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, проведенных в зарубежных странах, осуществляется уполномоченным органом на основании соответствующих международных соглашений (договоров), участницей которых является Республика Казахстан (далее - соглашение).

4.9 Признание результатов утверждения типа средств измерений, изготовленных в государствах-членах ЕАЭС, осуществляется в соответствии с [3].

Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, изготовленных в странах СНГ осуществляется в соответствии с [4]. Заявителю выдается сертификат о признании утверждения типа средств измерений по форме согласно приложению Б.

4.10 При модификации средств измерений утвержденного типа, по результатам испытаний на соответствие утвержденному типу уполномоченным органом может быть принято решение об утверждении нового типа средств измерений. Если для принятия такого решения объем проведенных испытаний был недостаточным, принимается решение о дополнительном проведении испытаний для целей утверждения типа.

Если при модификации не требуется утверждение нового типа, при необходимости вносятся соответствующие изменения в описание типа и методику поверки.

4.11 На средства измерений, тип которых утвержден, и/или на эксплуатационные документы, сопровождающие каждый экземпляр средства измерений заявитель наносит знак утверждения типа средств измерений (далее - знак), по форме и размерам в соответствии с приложением В.

Если из-за особенностей конструкции нанесение знака на средство измерений нецелесообразно, допускается нанесение знака только на эксплуатационные документы, сопровождающие каждый экземпляр средства измерений.

4.12 Утвержденные типы средств измерений и типы средств измерений, утверждение которых было признано согласно 4.9, вносятся в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (далее - реестр ГСИ РК) согласно [5].

4.13 Испытания средств измерений для целей утверждения типа и на соответствие утвержденному типу, а также аттестация программного обеспечения проводятся государственным научным метрологическим центром (далее - ГНМЦ).

4.14 Проведение испытаний средств измерений для целей утверждения типа и на соответствие утвержденному типу, а также проведение процедуры признания, проводятся на договорной основе.

4.15 Испытания средств измерений на соответствие утвержденному типу, проводимые в случае отрицательных результатов проверок, осуществленных при государственном метрологическом контроле и модификации средств измерений утвержденного типа, оплачиваются заявителем, являвшимся инициатором утверждения типа средств измерений.

Испытания средств измерений на соответствие утвержденному типу, проводимые по письменному требованию правоохранительных органов, оплачиваются лицом, определенным правоохранительным органом.

4.16 В случае реорганизации юридического лица, являющего производителем средств измерений, в форме слияния, присоединения, выделения или преобразования с изменением его наименования (далее - реорганизация), до истечения срока действия сертификата об утверждении типа либо сертификата о признании утверждения типа средств измерений, оно обязано в течение тридцати календарных дней подать заявку уполномоченному органу произвольной формы на переоформление сертификата с указанием причин переоформления и приложением соответствующих документов, подтверждающих указанную реорганизацию.

При переоформлении сертификата сохраняется ранее выданный номер сертификата, регистрационный номер и срок действия сертификата.

4.17 В случае внесения или намерении внести производителем изменений в утвержденный ранее тип, заявителем, являвшимся инициатором утверждения типа средств измерений должна направляться соответствующая информация в уполномоченный орган.

5 Порядок проведения испытаний с целью утверждения типа средств измерений и утверждение типа средств измерений

5.1 Порядок проведения испытаний с целью утверждения типа средств измерений.

5.1.1 Для проведения испытаний средств измерений для целей утверждения типа, для целей утверждения типа партии средств измерений и на соответствие утвержденному типу в ГНМЦ подается заявка заинтересованными юридическими и физическими лицами, которые являются производителями данных средств измерений или их уполномоченными представителями на территории Республики Казахстан (далее - заявители). Форма заявки приведена в приложении Г.

Вместе с заявкой представляются следующие документы:

- проект программы испытаний или проект изменений и/или дополнений к типовой программе;

- эксплуатационные документы производителя, содержащий полные технические и метрологические характеристики;

- проект методики поверки в соответствии с СТ РК 2.63, регламентирующего средства и методы поверки;

- проект описания типа по форме в соответствии с приложением Д настоящего стандарта с фотографиями общего вида 13˟18 или 18˟24 в двух экземплярах и согласно РМГ 67;

- письмо заявителя о допустимости опубликования описания типа в открытой печати;

- протоколы предварительных испытаний опытных образцов средств измерений, производимых на территории республики, при их серийном производстве (при наличии);

- сведения об обеспеченности средств измерений в процессе их эксплуатации в Республике Казахстан средствами поверки, а также сведения о предприятиях и организациях, которые будут осуществлять их сервисное обслуживание и ремонт;

- документы, подтверждающие обоснованность рекомендуемого межповерочного интервала;

- техническое задание (если предусмотрена его разработка);

- технические условия или их проект (если предусмотрена его разработка).

Для проведения аттестации программного обеспечения при испытаниях средств измерений для целей утверждения типа заявителем также представляются документы в соответствии с СТ РК 2.46.

При проведении испытаний для целей утверждения типа информационно-измерительных систем представляются документы в соответствии с СТ РК 2.81.

Документ, определяющий порядок эксплуатации средства измерений и текст в маркировке представляются с аутентичным переводом на государственный и русский языки, в соответствии с [6] и [7]. Прочие документы на средства измерений представляются на испытания с целью утверждения типа с аутентичным переводом на государственный или русский языки.

При утверждении типа партии средств измерений заявитель подтверждает подлинность предоставляемой эксплуатационной документации.

5.1.2 При необходимости испытания средств измерений могут проводиться с привлечением технической базы и специалистов метрологических служб юридических лиц, при условии обеспечения метрологической прослеживаемости применяемых средств измерений к единицам Международной системы единиц (СИ).

5.1.3 Для проведения испытаний средств измерений для целей утверждения типа в присутствии представителя заявителя отбирают образцы средств измерений из числа принятых службой технического контроля (или подразделения, заменяющего его) производителя.

Для проведения испытаний средств измерений для целей утверждения типа партии в присутствии представителя заявителя отбирают образцы средств измерений из партии.

Отбор осуществляется методом случайной выборки в количестве, установленном программой испытаний, но не менее трех образцов.

В обоснованных случаях, по согласованию с уполномоченным органом, допускается отбор менее трех образцов средств измерений.

При наличии типоразмерного ряда средств измерений, испытаниям средств измерений для целей утверждения типа могут отбираться образцы средств измерений, являющихся типовыми представителями ряда, которые должны обладать характеристиками и свойствами, присущими всем представителям данного ряда. В случае отсутствия такого представителя типового ряда отбираются по одному образцу от каждой модели с определенным сочетанием метрологических и технических характеристик типоразмерного ряда.

Акт отбора образцов средств измерений составляют по форме в соответствии с приложением Е и подписывают представители ГНМЦ и заявителя.

5.1.4 Испытания средств измерений для целей утверждения типа проводятся по типовой программе испытаний, в которую могут быть внесены изменения или дополнения, утвержденные в установленном порядке или по программе испытаний, разработанной и согласованной с заявителем и утвержденной ГНМЦ в соответствии с СТ РК 2.6.

5.1.5 В случае отсутствия типовой программы заявителем представляется проект программы испытаний, который должен соответствовать требованиями СТ РК 2.6 по структуре и содержанию.

5.1.6 Испытания средства измерений допускается проводить до первого выявленного несоответствия испытуемых образцов средства измерений метрологическим и техническим характеристикам, регламентированным в нормативном или техническом документах на данное средство измерений.

5.1.7 После обнаружения несоответствия проводятся испытания на удвоенном количестве образцов только по пунктам несоответствия, если в программе испытаний не содержится других требований.

При обнаружении несоответствия средств измерений при испытаниях на удвоенном количестве образцов или в случае отсутствия у заявителя удвоенного количества образцов средств измерений, испытания прекращают и составляют протокола произвольной формы на проведенные испытания, которые подписывают представители, участвующие в испытаниях, и акт испытаний по форме приложения Ж в 2 экземплярах, в котором отражают причины прекращения испытаний. При отказе от подписи представителя заявителя в протоколе и акте испытаний делают отметку: «от подписи отказался».

5.1.8 При положительных результатах проведенных испытаний средств измерений для целей утверждения типа ГНМЦ составляется акт испытаний в 2 экземплярах по форме в соответствии с приложением Ж, протоколы испытаний по каждому пункту программы испытаний, ведомость соответствия испытанных образцов требованиям нормативной или технической документации.

По результатам испытаний определяют интервал между поверками средства измерений. Рекомендуемый интервал может соответствовать показателям надежности испытуемых средств измерений, исходя из риска их использования с погрешностью, превышающей допустимую, и учитывать данные по результатам периодической поверки отечественных и зарубежных аналогов. При расчете интервала рекомендуется руководствоваться положениями РМГ 74 и СТ РК 2.44. Рекомендуемый интервал между поверками указывают в акте испытаний. Решением уполномоченного органа утверждается межповерочный интервал для типа средства измерений, который указывается в реестре ГСИ РК.

5.1.9 В случае отрицательных результатов испытаний заявитель может направить заявку в ГНМЦ на проведение повторных испытаний средств измерений после проведения соответствующих корректирующих мероприятий по устранению недостатков, указанных в акте испытаний средств измерений.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

5.2 Порядок утверждения типа по результатам испытаний средств измерений с целью утверждения типа

5.2.1 Заявка на утверждение типа средств измерений вместе с материалами испытаний, включающими результаты испытаний для целей утверждение типа, испытаний для целей утверждения типа партии средств измерений или на соответствие утвержденному типу, результаты аттестации программного обеспечения и представленные заявителем документы на испытания, направляются в уполномоченный орган для принятия решения об утверждении или отказе в утверждении типа средств измерений.

5.2.2 При положительном решении об утверждении типа осуществляется согласование уполномоченным органом описания типа средств измерений, утверждение ГНМЦ методики поверки средств измерений в случае ее разработки, оформляется сертификат об утверждении типа средств измерений и регистрация в реестре ГСИ РК в установленном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ Выдача сертификата об утверждении типа средств измерений осуществляется по Стандарту государственной услуги «Выдача сертификата об утверждении типа средства измерений» в соответствии с [8].

5.2.3 При отрицательном решении об утверждении типа заявителю направляется уведомление с указанием причин отказа в утверждении типа средств измерений.

5.3 Порядок проведения признания результатов испытаний и утверждения типа средств измерений.

5.3.1 Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, проведенных в зарубежных странах, осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном соглашениями или разработанными в их развитие нормативными документами.

Признание результатов утверждения типа средств измерений, изготовленных в государствах-членах ЕАЭС, осуществляется в соответствии с [3].

Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений, изготовленных в странах СНГ осуществляется в соответствии с [4].

5.3.2 Признание результатов испытаний и утверждения типа средств измерений уполномоченным органом осуществляется на основании результатов экспертизы представленных заявителем документов, проведенной ГНМЦ.

5.3.3 При положительном решении признания результатов испытаний и утверждение типа средств измерений оформляется сертификат о признании утверждения типа средств измерений и регистрация в реестре ГСИ РК в установленном порядке.

Одновременно с признанием результатов испытаний уполномоченный орган принимает решение о признании первичной поверки, регистрации в реестре ГСИ РК методики поверки и утверждает для данного типа межповерочный интервал. Срок межповерочного интервала, рекомендованный национальным органом страны-импортера при утверждении типа, не всегда может совпадать со сроком, утвержденным уполномоченным органом, из-за различных требований нормативных документов, особенностей эксплуатации средств измерений.

Срок межповерочного интервала может быть определен по результатам анализа межповерочных интервалов аналогичных средств измерений в реестре ГСИ РК.

При отрицательном решении об утверждении типа заявителю направляется уведомление с указанием причин отказа в признании результатов испытаний и утверждения типа средств измерений.

6 Порядок проведения испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу и утверждения типа средств измерений

6.1 Порядок проведения испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу.

6.1.1 Для проведения испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу заявителем в ГНМЦ вместе с заявкой представляются следующие документы:

- копия сертификата об утверждении типа;

- копия акта испытаний средств измерений для целей утверждения типа и акт последних испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу, если они проводились;

- эксплуатационные документы производителя, содержащий полные технические и метрологические характеристики.

Для проведения испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу при модификации средств измерений утвержденного типа предоставляются все дополнения и изменения к документам, представляемым согласно 5.1.1, в том числе касающиеся модификации.

6.1.2 Испытания средств измерений на соответствие утвержденному типу проводятся по программе, утвержденной ГНМЦ при проведении испытаний средств измерений для целей утверждения типа. При необходимости разрабатываются изменения или дополнения к программе, утверждаемые ГНМЦ.

6.1.3 Испытания средств измерений на соответствие утверждённому типу, осуществляемые при отрицательных результатах проверок, осуществленных при государственном метрологическом контроле, проводятся по программе, включающей проверку только тех характеристик, об ухудшении которых поступила информация.

6.1.4 Испытания на соответствие утвержденному типу при модификации проводятся по программе, в которую включают проверку характеристик и параметров, на которые могли повлиять изменения, внесенные в конструкцию или технологию изготовления средства измерений.

6.1.5 Процедура проведения испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу осуществляется в соответствии с 5.1.

6.2 Порядок утверждения типа средств измерений осуществляется в соответствии с 5.2. Описание типа средств измерений согласовывается в случае внесения изменений или оформления нового описания типа средств измерений.

Приложение А

(обязательное)

Форма сертификата об утверждении типа средств измерений

наименование уполномоченного органа по техническому

регулированию и метрологии

СЕРТИФИКАТ № ___
об утверждении типа средств измерений

Зарегистрирован в реестре

государственной системы обеспечения

единства измерений Республики Казахстан

«_____» __________ _____ г. за №

__________________________________

Действителен до «_____» ________ ___г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утвержден тип __________________________________________________________________

наименование средства измерений,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

обозначение типа, заводские номера (диапазон заводских номеров)*

производимых ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование производителя

территориальное месторасположение производства

и допущен к производству/вводу в эксплуатацию (импорту) в Республику Казахстан.

Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

## __________________ _______________ ____________________

Руководитель            подпись              инициалы, фамилия

уполномоченного органа

#### МП

#### *Заполняется при утверждении типа средств измерений

Приложение Б

(обязательное)

Форма сертификата о признании утверждения типа средств измерений

наименование уполномоченного органа по техническому

регулированию и метрологии

СЕРТИФИКАТ № ___
о признании утверждения типа средств измерений

Зарегистрирован в реестре

государственной системы обеспечения

единства измерений Республики Казахстан

«_____» __________ _____ г. за №

__________________________________

Действителен до «_____» ________ ___г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип __________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование средства измерений,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

обозначение типа

производимых ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование производителя,

территориальное месторасположение производства

допущен к импорту/вводу в эксплуатацию в Республике Казахстан на основании признания результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование национального органа по метрологии страны импортера

## __________________ _______________ ____________________

Руководитель              подпись             инициалы, фамилия

уполномоченного органа

#### МП

#### *Заполняется при утверждении типа средств измерений

Приложение В

(обязательное)

Форма и размеры Знака утверждения типа средств измерений

Начертание и способ построения знака высотой до 100 мм и радиуса R до 25 мм должны соответствовать указаниям на нижеприведенном рисунке.

Номинальные размеры высоты знака следует выбирать из ряда 2,5 (R=0,625); 4(R=1); 5(R=1,25); 6(R=1,5); 10(R=2,5); 15(R=3,75); 25(R=6,25); 40(R=10); 50(R=12,5); 60(R=15); 100(R=25) мм.

Приложение Г

(информационное)

Форма заявки
на проведение испытаний средств измерений для целей утверждения типа (на соответствие утвержденному типу)

___________________________

наименование государственного

научного метрологического центра

ЗАЯВКА
на проведение испытаний средств измерений для целей утверждения типа (на соответствие утвержденному типу)

| Наименование и обозначение средства измерений | Основные метрологические характеристики или номер реестра ГСИ РК | Наименование измененных технических, в том числе метрологических характеристик средств измерений с модификацией и их значения* | Заводские номера (диапазон заводских номеров)** | Наименование заявителя, адрес | Наименование производителя, адрес | Сроки и предлагаемое место проведения испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Заявитель обязуется оплатить все расходы по проведению испытаний, рассмотрению материалов и осуществлению других услуг, связанных с испытаниями и утверждением типа средств измерений в соответствии с условиями заключенных договоров.

Заявитель гарантирует в течение срока действия сертификата об утверждении типа средств измерений соответствие произведенных или ввезенных средств измерений утвержденному типу

#### _______________________________ _________ __________________

должность руководителя заявителя    подпись    инициалы, фамилия

## Главный бухгалтер _________ __________________

подпись     инициалы, фамилия

«____» _____________ ______ г.

#### МП

* Заполняется при подаче заявки на проведение испытаний средств измерений на соответствие утвержденному типу с модификацией

#### ** Заполняется при подаче заявки на проведение испытаний партии средств измерений

Приложение Д

(обязательное)

Лист № ____

всего листов____

Приложение к сертификату №___

об утверждении средств измерений

Форма описания типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

руководитель государственного научного метрологического центра

_____________ _________________

Подпись инициалы, фамилия

«____» ___________ 20___г.

МП

| наименование средств измерений и обозначение их типа | Внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан за № __________________________ |
| --- | --- |

Выпускается по _____________________________________________________

наименование и обозначение нормативного документа,

__________________________________________________________________

обозначение технической документации изготовителя, страна

Назначение и область применения

__________________________________________________________________

назначение типа средств измерений и предполагаемая область применения

Описание

__________________________________________________________________

принцип действия и описание конструкции, число представителей в типоразмерном ряду,

__________________________________________________________________

их обозначение и особенности, фотографии

Программное обеспечение*

__________________________________________________________________

указываемые сведения в соответствии с СТ РК 2.46

Основные технические и метрологические характеристики

__________________________________________________________________

Основные технические характеристики типа в целом, включая нормируемые метрологические характеристики,

__________________________________________________________________

при необходимости, его отдельных представителей в типоразмерном ряду с указанием

__________________________________________________________________

обозначений, включая показатели надежности

Знак утверждения типа средств измерений

__________________________________________________________________

место и способ нанесения знака на образцы и (или) эксплуатационную документацию

Комплектность

__________________________________________________________________

комплект поставки средств измерений, обозначения составных частей или элементов (при необходимости)

Поверка

__________________________________________________________________

наименование и обозначение документа по поверке, перечень основных средств поверки,

межповерочный интервал

Нормативные документы

__________________________________________________________________

обозначение и наименование нормативных документов,

__________________________________________________________________

устанавливающих технические требования на данные средства измерений, в том числе международные

Заключение

__________________________________________________________________

соответствие типа средств измерений требованиям нормативных и (или) технических документов

Производитель

__________________________________________________________________

наименование изготовителя, реквизиты

Территориальное место расположения производства

__________________________________________________________________

___________________

*в случае наличия программного обеспечения средства измерений

Импортер (для зарубежных производителей)

__________________________________________________________________

наименование заявителя, реквизиты

___________________ ______________ ______________________________

руководитель               подпись                       инициалы, фамилия

заявителя

МП

___________________ ______________ ______________________________

руководитель                 подпись                    инициалы, фамилия

государственного

научно-метрологического

центра

МП

Приложение Е

(обязательное)

Форма акта отбора образцов средств измерений

АКТ
отбора образцов средств измерений

Мы нижеподписавшиеся, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

должности, фамилии и инициалы представителей

государственного научного метрологического центра

в присутствии ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

должность, фамилия и инициалы представителя заявителя

«____»_________ ______г. для проведения испытаний с целью утверждения типа было отобрано _____________________ образца(ов)средств измерений

количество

согласно нижеприведенной таблице.

| Наименование средства измерений | Тип средства измерений, модель | Производитель | Место изготовления | Год изготовления | Заводские номера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

подписи лиц, проводивших испытания, с указанием должностей, инициалов и фамилий

с актом ознакомлен представитель заявителя

_____________________ _________________ __________________________

должность                          подпись                    инициалы и фамилия

Приложение Ж

(обязательное)

Форма акта испытаний средств измерений

УТВЕРЖДАЮ

руководитель государственного научного метрологического центра

___________________________________

подпись инициалы, фамилия

«____»___________20____ г.

МП

АКТ ИСПЫТАНИЙ

_____________________________________________________

наименование средств измерений, обозначение их типа

1 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование государственного научного метрологического центра

с указанием фамилий и должностей лиц, проводивших испытания

в период с «___»__________по «___»__________ ____ г. проведены испытания

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

наименование средств измерений, обозначение их типа

произведенных ____________________________________________________,

наименование производителя

представленных____________________________________________________

наименование заявителя

по заявке __________________________________________________________

дата и номер заявки

Испытания проводились __________________________________________________________________

место проведения

2 Для проведения испытаний были отобраны (представлены заявителем)(опытные) образцы

________________________________________________________________________________________

наименование средств измерений, обозначение их типа, основные технические

характеристики и назначение, количество и заводские номера образцов, сведения о программном обеспечении (сведения указываются в соответствии с СТ РК 2.46)

3 Проверив образцы средств измерений на соответствие комплектности, упаковки и маркировки требованиям стандартов, технических условий (или технической документации производителя) и рассмотрев документацию, ______________________________________________________________________

наименование государственного научного метрологического центра

признала предъявляемые материалы достаточными для проведения испытаний.

4 Испытания _________________________________________________________________________________________________________________________

наименование средств измерений, обозначение их типа

проведены в соответствии с программой испытаний (типовой программой испытаний):

ссылка на прилагаемую программу испытаний или типовую

программу испытаний и дополнения к типовой программе

5 В результате проведенных испытаний установлено, что образцы

привести наименование средств измерений, обозначение их типа,

указать соответствие (или не соответствие) требованиям, установленным нормативными документами

(с указанием их обозначений и наименований), или ранее утвержденному типу, при необходимости также

указать выполнение предложений и рекомендаций по результатам предыдущих испытаний

_______________________________________________________________________________________________ отмечает ____________________________________________________________________

наименование государственного научного метрологического центра                                                                                                                  заключение

о метрологическом обеспечении при производстве и в эксплуатации с указанием

нормативного документа о поверке

6 В процессе испытаний отмечены следующие недостатки*:

перечень отмеченных недостатков, в том числе и по документам, представленным на испытания

*указывается в случае отрицательных результатов испытаний

7 Недостатки, выявленные при испытаниях ________________________________________________________

наименование заявителя

следует устранить до «____»___________ ____г. и необходимо представить отчет об устранении недостатков.

8 На основании результатов проведенных испытаний рекомендовано

________________________________________________________________________________________________________

рекомендации о целесообразности (отказе) утверждения типа, продлении срока действия сертификата об утверждении

_______________________________________________________________________

типа, утверждения нового типа средств измерений на основании модификации,

____________________________________________________________________________________________

внесения типа или соответствующих изменений в реестр государственной системы обеспечения единства

_________________________________________

измерений

Приложения к акту:

1) Утвержденная программа испытаний с принятыми при испытаниях дополнениями в 2-х экземплярах, по одному для ГНМЦ и заявителя.

2) Ведомость соответствия испытанных образцов требованиям нормативной или технической документации, составленной в виде сводной таблицы ре6зульатов испытаний по каждому пункту программы с указанием предельных числовых значений результатов измерений и их оценки по сравнению с представленными требованиями в 1-м экземпляре для ГНМЦ.

3) Протоколы испытаний, составленные в произвольной форме и включающие полную информацию о проведенных операциях в 1-м экземпляре для ГНМЦ.

подписи лиц, проводивших испытания, с указанием должностей, инициалов и фамилий

С актом ознакомлен

_________________________ __________________ ______________________

руководитель заявителя                   подпись                 инициалы, фамилия

Библиография

[1] Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений».

[2] «Порядок об утверждении типа средств измерений», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 г. № 98.

[3] «Правила взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений», утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 августа 2016 года № 126.

[4] ПМГ 06-2001 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений».

[5] Приказ Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 411 «Об утверждении Правил ведения реестра государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан».

[6] Закон Республики Казахстан «О языках» от 11 июля 1997 года № 151».

[7] Технический регламент «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 марта 2008 года № 277».

[8] Стандарт государственной услуги «Выдача сертификата об утверждении типа средств измерений», утвержденный приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 июня 2015 года № 730

УДК 681.1/.4.001.4              МКС 17.020

Ключевые слова: средства измерений, модификация, тип, типоразмерный ряд, утверждение типа, испытание средств измерений, признание утверждения типа